Enhet: IBT												Dato: august 2017

Deltakere ved kartleggingen (m/ funksjon): Torun M. Melø

Kort beskrivelse av hovedaktivitet/hovedprosess: Bruk av NMR instrumenter samt fylling av magneter med kryogene væsker.

| ID nr. | Aktivitet/prosess | Ansvarlig | Lov, forskrift o.l. | Eksisterende dokumentasjon | Eksisterende sikringstiltak | Kommentar | Kan det gjøres alene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generelt ved bruk av kryogene væsker |  |  |  | Bruk aldri støvler eller høye vide støvletter, sko skal være tettsittende OG lette å ta av, helst labsko eller sandaler.Det er installert permanente O2 sensorer i rommene koblet til alarm |  |  |
| 1 | Fylling av flytende nitrogen i tank | Torun M. Melø |  |  | Bruk av varmeisolerende hansker, heldekkende klær og vernebriller | Ønskelig med portabel O2 måler og JALA | Ja |
| 2 | Fylling av flytende nitrogen i magnet | Torun M. Melø |  | Egen forskrift. Leverandørens instruks. | Bruk av varmeisolerende hansker, labfrakk og vernebriller. | Ønskelig med portatel O2 måler og JALA | Ja |
| 3 | Fylling av flytende helium i magnet | Torun M. Melø |  | Egen forskrift. Leverandørens instruks. | Bruk av varmeisolerende hansker, vernebriller og labfrakk. Utføres alltid av to personer |  | Nei |
| 4 | Alminnelig bruk av NMR instrumenter | Torun M. Melø |  | Leverandørens manualer. | Advarsel på dør. Personer med pacemaker eller ferromagnetiske implantater samt ferromagnetiske objekter må holdes utenfor anmerkede linjer. Alle brukere gjennomgår opplæring. |  | Ja |
| 5 | Reparasjonsarbeid med enheter som er koblet til elnettet | Torun M. Melø |  | Leverandørens manualer. | Ved reparasjonsarbeid med enheter som er koblet til elnettet skal støpselet være frakoblet. | Det skal være to personer tilstede ved reparasjonsarbeid med strømførende enheter. | Nei |

Enhet: 	IBT									Dato:august 2017

Linjeleder: Kjetil Rasmussen

Deltakere ved risikovurderingen (m/ funksjon): Torun M. Melø, ansvarlig for NMR-lab

|  | Aktivitet fra kartleggings- skjemaet | Mulig uønsket hendelse/ belastning | Vurdering av sannsyn- lighet | Vurdering av konsekvens: | Risiko- verdi | Kommentarer/status Forslag til tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Nr |  |  | (1-5) | Menneske (A-E) | Ytre miljø (A-E) | Øk/ materiell (A-E) | Om- dømme (A-E) |  |  |
| 1 | Fylling av flytende nitrogen i tank | Søl av større mengder flytende N2 vil føre til redusert O2% i luft. | 2 | C | A | A | C | 2A-C | Fylling i tank bør skjer i rom med godt fungerende punktavsug. Den er installert permanent O2 sensor i påfyllingsrommet samt punktavsug |
|  |  | Sprut av flytende N2 på hud kan føre til frostskader | 3 | B | A | A | B | 3A-B | Bruk av dekkende tøy/labfrakk, varmeisolerende hansker og visir. |
| 2 | Fylling av flytende nitrogen | Magnet quench. | 1 | A | A | D | A | 1A-D |  |
|  |  | Kondensering av oksygen med påfølgende brann eller eksplosjon. | 1 | C | A | D | C | 1A-D |  |
|  |  | Direkte kontakt med flytende nitrogen eller nedkjølte objekter, frostskader. | 2 | A | A | A | A | 2A | Bruk av dekkende tøy/labfrakk, varmeisolerende hansker og vernebriller. |
|  |  | Søl av større mengder flytende N2 vil føre til redusert O2% i luft. | 1 | C | A | A | C | 1A-C | Portabel O2 måler |
| 3 | Fylling av flytende helium | Magnet quench | 2 | A | A | D | A | 2A-D |  |
|  |  | Direkte kontakt med flytende helium eller nedkjølte objekter, frostskader. | 2 | A | A | A | A | 2A | Bruk av dekkende tøy/labfrakk, varmeisolerende hansker og vernebriller. |
|  |  | Kondensering av oksygen med påfølgende brann eller eksplosjon. | 1 | C | A | D | C | 1A-D |  |
| 4 | Alminnelig bruk av NMR instrumenter | Ferromagnetiske gjenstander fester seg på magnet. | 1 | A | A | D | A | 1A-D |  |
|  |  | Uhell ved knusing av prøverør og påfølgende søl av mulig skadelig kjemikalie | 3/4 | B | A | B | A | 3/4A-B | Bør ha egnet adsorberende pad (pig hazmat) liggende for tørk av søl. |
|  |  | Oppbevaring av prøver i NMRrør løst i kloroform. Prøver som er kjørt i autosampler og ikke avhentet av bruker, vil avdunste kloroform selv om rørene har topper. | 3 | A | A | A | A | 3A | Disse prøvene blir plassert i avtrekksskap. |
|  |  | Brukerfeil (blant annet glemming av spinner, innføring av dybdemåler i magnet, bruk av skadelige opptaksparametere). | 3 | A | A | A | A | 3A |  |
|  | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikoverdi (beregnes hver for seg): |
|  | 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor | A. Svært liten B. Liten C. Moderat D. Alvorlig E. Svært alvorlig | Menneske = Sannsynlighet x Konsekvens Menneske Ytre miljø = Sannsynlighet x Konsekvens Ytre miljø Økonomi/materiell = Sannsynlighet x Konsekvens Øk/matriell Omdømme = Sannsynlighet x Konsekvens Omdømme |

Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier:

| Svært liten 1 | Liten 2 | Middels 3 | Stor 4 | Svært stor 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gang pr 50 år eller sjeldnere | 1 gang pr 10 år eller sjeldnere | 1 gang pr år eller sjeldnere | 1 gang pr måned eller oftere | Skjer ukentlig |

Konsekvens vurderes etter følgende kriterier:

| Gradering | Menneske | Ytre miljø Vann, jord og luft | Øk/materiell | Omdømme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E Svært Alvorlig | Død | Svært langvarig og ikke reversibel skade | Drifts- eller aktivitetsstans >1 år. | Troverdighet og respekt betydelig og varig svekket |
| D Alvorlig | Alvorlig personskade. Mulig uførhet. | Langvarig skade. Lang restitusjonstid | Driftsstans > ½ år Aktivitetsstans i opp til 1 år | Troverdighet og respekt betydelig svekket |
| C Moderat | Alvorlig personskade. | Mindre skade og lang restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1 mnd | Troverdighet og respekt svekket |
| B Liten | Skade som krever medisinsk behandling | Mindre skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1uke | Negativ påvirkning på troverdighet og respekt |
| A Svært liten | Skade som krever førstehjelp | Ubetydelig skade og kort restitusjonstid | Drifts- eller aktivitetsstans < 1dag | Liten påvirkning på troverdighet og respekt |

Risikoverdi = Sannsynlighet x Konsekvens

Beregn risikoverdi for Menneske. Enheten vurderer selv om de i tillegg vil beregne risikoverdi for Ytre miljø, Økonomi/materiell og Omdømme. I så fall beregnes disse hver for seg.

Til kolonnen ”Kommentarer/status, forslag til forebyggende og korrigerende tiltak”:

Tiltak kan påvirke både sannsynlighet og konsekvens. Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran skjerpet beredskap, dvs. konsekvensreduserende tiltak.